Проект

ТЕХНИЧЕСКИЙ  РЕГЛАМЕНТ  ТАМОЖЕННОГО  СОЮЗА

«О требованиях к системам и приборам учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии»

Предисловие

Настоящий Технический регламент разработан в соответствии с Соглашением о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации 
от 18 ноября 2010 г.

- В качестве основы для разработки настоящего Технического регламента применена Директива 2004/22/EC Европейского Парламента и Совета от 31 марта 2004 г. о средствах измерений.

Настоящий технический регламент Таможенного союза разработан с целью установления на единой таможенной территории Таможенного союза единых обязательных для применения и исполнения требований к системам и приборам учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии, обеспечения свободного перемещения систем и приборов учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии, выпускаемых в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза.

Если в отношении систем и приборов учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии приняты иные технические регламенты Таможенного союза, Евразийского экономического сообщества (далее – ЕврАзЭС), устанавливающие требования к системам и приборам учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии, то системы и приборы учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии должны соответствовать требованиям этих технических регламентов Таможенного союза, ЕврАзЭС, действие которых на них распространяется.

Статья 1. Область применения

1. Настоящий Технический регламент применяется в целях обеспечения единства измерений, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей (приобретателей), защиты имущества, обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения и устанавливает обязательные требования к системам и приборам учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии.

2. Требования настоящего Технического регламента распространяются на вновь изготавливаемые системы и приборы учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии, предназначенные для применения при измерениях в жилых домах и зданиях, строениях, сооружениях организаций коммунального комплекса и устанавливает требования к данной продукции на стадии проектирования, производства, эксплуатации (использования), реализации.

3. Настоящий Технический регламент не распространяется на системы и приборы учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии, предназначенные для показа на демонстрационных мероприятиях.

Статья 2. Определения

В настоящем Техническом регламенте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

методика (метод) измерений – установленная совокупность операций и правил при измерении, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с гарантированной точностью в соответствии с принятым методом;

измерительная система (система) – совокупность измерительных, связующих, вычислительных компонентов, образующих измерительные каналы, и вспомогательных устройств (компонентов измерительной системы), функционирующих как единое целое, предназначенная для:

- получения информации о состоянии объекта с помощью измерений и измерительных преобразований, в том числе получение информации об изменяющихся во времени и распределенных в пространстве величинах, характеризующих это состояние;

- автоматизированной обработки результатов измерений;

- регистрации и индикации результатов измерений и результатов их автоматизированной обработки;

- преобразования результатов измерений в выходные сигналы системы.

Измерительный канал системы - конструктивно или функционально выделяемая часть измерительной системы, выполняющая законченную функцию от восприятия измеряемой величины до получения результата ее измерений, выражаемого числом или соответствующим ему кодом, или до получения аналогового сигнала, один из параметров которого - функция измеряемой величины.

приборы учета воды (далее – счетчики воды) - технические средства, предназначенные для измерений, хранения, отображения информации и передачи результатов измерений количества воды;

приборы учета газа (далее – счетчики газа) - технические средства, предназначенные для измерений, хранения, отображения информации и передачи результатов измерений количества природного газа;

приборы учета тепловой энергии (далее – теплосчетчики) – технические средства, предназначенные для измерений, хранения, отображения информации и передачи результатов измерений количества тепловой энергии, отдаваемой теплоносителем в системах теплоснабжения;

приборы учета электрической энергии (далее – счетчик электрической энергии) - технические средства, предназначенные для измерения, хранения, отображения информации и передачи результатов измерений количества потребленной активной электрической энергии.

устройство преобразования (корректоры) объема газа – технические средства, предназначенные для измерения температуры, абсолютного (или избыточного) давления газа, текущего времени, вычисления объема газа при рабочих и при стандартных условиях.

Статья 3. Правила обращения на рынке

1. Системы и приборы учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии выпускаются в обращение на рынке при их соответствии настоящему техническому регламенту Таможенного союза, а также другим техническим регламентам Таможенного союза, ЕврАзЭС, действие которых на них распространяется, и при условии, что они прошли подтверждение соответствия согласно статье 10 настоящего технического регламента Таможенного союза, а также согласно другим техническим регламентам Таможенного союза, ЕврАзЭС, действие которых на них распространяется.

2. Системы и приборы учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии, соответствие которых требованиям настоящего технического регламента Таможенного союза не подтверждено, не должны быть маркированы единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза и не допускаются к выпуску в обращение на рынке.

3. Системы и приборы учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии, не маркированные единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза, не допускаются к выпуску в обращение на рынке.

Статья 4. Требования к системам и приборам учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии

1. Системы и приборы учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии используют единицы величин Международной системы единиц (СИ), принятые Генеральной конференцией по мерам и весам и рекомендованные к применению Международной организацией законодательной метрологии. Наравне со средствами измерений, использующими единицы величин Международной системы единиц (СИ), допускаются к применению средства измерений, использующие внесистемные единицы величин, как согласованные государствами-членами Таможенного союза.

2. Счётчик воды должен обеспечивать защиту от несанкционированного вмешательства и исключать возможность обнуления ранее полученных результатов измерений и накопленной измерительной информации.

2.1. Характеристики счётчиков воды:

Минимальный расход (Q1) – наименьшее значение расхода, при котором счетчик воды обеспечивает измерения, удовлетворяющие требованиям по максимально допускаемой погрешностям (далее – МДП).

Переходный расход (Q2) – значение расхода между номинальным и минимальным расходами, при котором диапазон измерений расхода разбивается на два поддиапазона: «верхний» и «нижний». Каждый поддиапазон характеризуется своим значением МДП, кроме случаев перехода отсчетных устройств счетчиков через все нули.

Номинальный расход (Q3) – наибольшее значение расхода, при котором счетчик воды при нормальных условиях эксплуатации удовлетворительно работает без ухудшения характеристик длительное время при установившихся либо прерывистых режимах потока.

Максимальный расход (Q4) – наибольшее значение расхода, при котором счетчик воды удовлетворительно работает без ухудшения характеристик в течение короткого интервала времени.

2.2. Измеренный счетчиком воды объем воды представляется (отображается) в кубических метрах.

2.3. Соотношения диапазонов измерений для счетчиков воды крыльчатых и турбинных должны соответствовать следующим условиям:

Q3/Q1 ≥ 10 – для крыльчатых и турбинных счетчиков воды;

Q2/Q1 = 1,6 и Q4/Q3 = 1,25 – для турбинных счетчиков воды.

Для счетчиков воды других принципов действия соотношение диапазонов могут отличаться.

2.4. Границы диапазона изменений температуры воды должны соответствовать следующим требованиям: от +0,1 °С до +30 °С для счетчиков холодной воды, или от +30 °С до +90 °С для счетчиков горячей воды. Счетчик воды может иметь конструкцию, обеспечивающую работу в обоих диапазонах изменений температуры воды.

Метрологические характеристики счетчиков холодной воды должны подтверждаться при температуре воды от + 15 °С до +30 °С.

2.5. Диапазон изменения давления воды от

3·104 Па до 1·106 Па (1 Па = 10-5 бар).

2.6. Для источника питания (при наличии) должно быть указано номинальное значение напряжения переменного тока и/или предельные значения напряжения питания постоянного тока.

2.7. Максимально допускаемая погрешность (положительная или отрицательная) для объемов измеряемых при расходах между переходным расходом (Q2) (включительно) и максимальным (Q4) составляет:

2 % - для воды при температуре не более 30 °С;

3 % - для воды при температуре более 30 °С.

2.8. МДП объема воды при расходах от наименьшего (Q1) до переходного (Q2) (Q1 ≤ Q< Q2) составляет ± 5 %.

2.9. Электромагнитная совместимость.

Счетчики должны удовлетворять требованиям при воздействии электромагнитных помех:

- изменение результата измерений объема воды не должно превышать критического изменения, установленного в пункте 2.11 настоящего Технического регламента;

- результат измерений объема воды должен достоверно отображаться, интерпретироваться, храниться и передаваться.

2.10. После воздействия электромагнитных помех счетчик воды должен:

– обеспечивать восстановление (сохранение) всей измерительной информации, имевшейся непосредственно перед воздействием помех с погрешностью не более МДП;

– сохранять все измерительные функции;

– обеспечивать восстановление (сохранение) всей измерительной информации имевшейся непосредственно перед воздействием помех.

2.11. Критическое изменение результата измерений объема воды должно соответствовать наименьшему из двух следующих значений:

– объема воды, соответствующего половине значения МДП в верхнем поддиапазоне измеренного объема воды;

– объема воды, соответствующего значению МДП, полученного за одну минуту при расходе Q3.

2.12.  Надежность.

После проведения испытаний должны выполняться следующие требования:

Отклонение результата измерений после испытания 
на надежность по отношению к первоначальному результату измерений по абсолютной величине не должно превышать:

- 5 % измеренного объема воды при значениях расхода 
не меньших Q1 и меньших Q2, то есть Q1 ≤ Q< Q2;

- 2 % измеренного объема при значениях расхода 
не меньших Q2 и меньших Q4, то есть Q2 ≤ Q< Q4 для воды при температуре не более 30 °С;

- 3 % измеренного объема воды при значениях расхода не меньших Q2 и меньших Q4, то есть Q2 <= Q < Q4 для воды при температуре более 30 °С.

Погрешность измерений объема воды в эксплуатации не должна превышать:

удвоенного значения, указанного в настоящем пункте.

2.13. Счетчик воды должен быть работоспособным при установке в любом положении, если на нём не указано положение установки.

2.14. Изготовитель должен указывать, позволяет ли конструкция счетчика воды измерять обратный поток воды. Результат измерений обратного потока воды должен либо вычитаться из измеренного объема прямого потока воды, либо регистрироваться отдельно. Та же МДП должна относится как к прямому, так и к обратному потоку воды.

2.15. Изготовитель счетчиков воды должен указывать в эксплутационной документации:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- типоразмер счетчика;

- порядковый номер счетчика в системе нумерации предприятия- изготовителя;

- год изготовления;

- максимальное избыточное рабочее давление воды в килопаскалях или мегапаскалях;

- знак государственного реестра средств измерений (государства - члена Таможенного союза).

2.16. Счетчики воды, в которых не предусмотрено измерение обратного потока, должны препятствовать возникновению обратного потока, либо должны выдерживать случайный обратный поток без каких-либо повреждений или изменений метрологических характеристик.

3. Счётчик газа должен обеспечивать защиту от несанкционированного вмешательства и исключать возможность несанкционированного обнуления ранее полученных результатов измерений и накопленной измерительной информации.

3.1. Характеристики счётчиков газа:

Минимальный расход газа (Qmin) – наименьшее значение расхода газа, при котором счетчик газа обеспечивает измерения, удовлетворяющие требованиям к МДП.

Максимальный расход газа (Qmax) – наибольшее значение расхода газа, при котором счетчик газа обеспечивает показания, удовлетворяющие требованиям к МДП.

Переходный расход (Qt) – значение расхода между наибольшим и наименьшим значениями расходов, при которых диапазон расхода газа разделяется на два поддиапазона: «верхний» и «нижний», каждый из которых характеризуется своей МДП, кроме случаев перехода отсчетных устройств счетчиков через все нули.

3.2. Стандартные условия работы счетчика газа – условия, к которым приводятся измеренные при рабочих условиях значения объема газа: давление 101,325 кПа и температура газа 293,15 К (20 °С).

3.3. Диапазон измерений расхода газа должен удовлетворять следующим требованиям (таблица 1):

Таблица 1

| Класс точности | Qmax/Qmin | Qmax/Qt | Qr/Qmax |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,5 | Не менее 150 | Не менее 10 | Не менее 1,2 |
| 1,0 | Не менее 20 | Не менее 5 | Не менее 1,2 |

Максимально допускаемая потеря давления на счетчике:

- для счетчиков с Qmax 2,5, 4,0 м3/ч не более 200 Па;

- для счетчиков с Qmax 6,0 м3/ч не более 200 Па;

- для счетчиков с Qmax 10,0 м3/ч не более 250 Па.

3.4. Минимальная температура газа составляет минус 40 °С.

3.5. Изготовитель счетчиков газа и устройств преобразования объема газа должен указывать в эксплутационной документации:

- «семейство» или группу газа;

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- типоразмер счетчика;

- порядковый номер счетчика в системе нумерации предприятия- изготовителя;

- год изготовления;

- максимальное избыточное рабочее давление газа в килопаскалях или мегапаскалях;

- знак государственного реестра средств измерений (государства - члена Таможенного союза);

- максимальный и минимальный расход (Qmin и Qmax) в м3/ч.

3.6. Счетчик газа при выпуске из производства, показывающий в рабочих условиях измерений объем или массу газа должен иметь показатели точности измерений, указанные в таблице 2.

Таблица 2

| Измеренный объем | Максимально допускаемая погрешность |  |
| --- | --- | --- |
|  | Класс точности 1,5 | Класс точности 1,0 |
| Qmin≤Q<Qt | ±3 % | ±2 % |
| Qt≤Q≤Qmax | ±1,5 % | ±1 % |

Погрешность измерений объемов газа в эксплуатации не  должна превышать удвоенных значений, указанных в таблице 2.

3.7. Если значения погрешности измерений между Qt и Qmax имеют одинаковый знак, то их значения по абсолютной величине не должны превышать ±1 % для класса точности 1,5 и ±0,5 % для класса точности 1,0.

3.8. Для счетчика газа со встроенным устройством преобразования (корректором) объма газа, который показывает значение приведенного к стандартным условиям объема газа, МДП увеличивается на 0,5 % в диапазоне до 30 °С, симметрично располагаясь вокруг температуры, установленной изготовителем, в интервале от +15 °С до +25 °С. За границами этого интервала допускается дополнительное увеличение погрешности измерений на ±0,5 % на каждый интервал в 10 °С.

3.9. Электромагнитная совместимость.

Счётчики газа или устройства преобразования объема газа должны удовлетворять требованиям при воздействии электромагнитных помех:

- изменение результата измерения не должно превышать критического значения изменения, указанного в пункте 3.11;

- результат измерения должен достоверно отображаться, интерпретироваться, храниться и передаваться.

3.10. После воздействия электромагнитных помех счетчик газа должен:

- восстанавливать работу с погрешностью не более МДП;

– обеспечивать восстановление (сохранение) всей измерительной информации, имевшейся непосредственно перед воздействием помех;

– сохранять все измерительные функции.

3.11. Критическое (наибольшее допускаемое) изменение результата измерений объема газа равно наименьшему из двух следующих значений:

- величине, соответствующей половине максимально допускаемой погрешности измерений в верхнем диапазоне измеренного объема газа;

- величине, соответствующей максимально допускаемой погрешности измерений, относящейся к величине объема за одну минуту при максимальном расходе газа.

3.12. Влияние помех от режимов течения газа до и после счетчика.

В условиях установки, определенных изготовителем, влияние режимов течения не должно превышать одной трети максимально допускаемой погрешности измерений.

3.13. После проведения соответствующих испытаний счетчиков газа на надежность должны выполняться следующие требования:

3.13.1. Для счетчиков газа класса точности 1,5.

Отклонение результата измерений после испытаний на надежность по отношению к первоначальному результату измерений для расходов газа в диапазоне от Qt до Qmax не должно превышать результат измерений более, чем на 2 %.

Погрешность измерений после испытаний на надежность не должна превышать удвоенного значения максимально допускаемой погрешности измерений, указанной в п. 3.6-3.8.

3.13.2. Для счетчиков газа класса точности 1,0.

Отклонение результата измерений после испытаний на надежность по отношению к первоначальному результату измерений не должно превышать одной трети максимально допускаемой погрешности измерений, указанной в п. 3.6-3.8.

Погрешность измерений после испытания на надежность не должна превышать максимально допускаемой погрешности измерений, указанной в п. 3.6-3.8.

3.14. Счетчик газа, питаемый от сети переменного или постоянного тока, должен снабжаться аварийным источником питания или другими средствами, обеспечивающими в течение не менее 24 часов сохранение результатов измерений и измерительных функций в случае повреждения основного источника питания.

3.15.  По истечении 90 % срока службы должно появляться соответствующее предупреждение аварийного источника питания.

3.16. Показывающее устройство (дисплей) должно иметь достаточное число разрядов единиц, гарантирующее, что количество газа, прошедшее через счетчик за 8000 часов при Qmax, не вызывает возвращения показаний к первоначальным (нулевым) значениям.

3.17. Счетчик газа должен быть работоспособным при его установке в любом положении, указанном изготовителем в эксплуатационных документах.

3.18. Счетчик газа должен иметь элемент контроля, с помощью которого можно провести тестирование его работоспособности в приемлемое время.

3.19. Счетчик газа должен удовлетворять требованиям в отношении максимально допускаемой погрешности измерений либо для любого направления потока газа, либо только для одного указанного.

3.20. Для устройства преобразования объема газа (корректора) должны применяться следующие требования:

3.20.1. Параметры стандартных условий для преобразуемых величин.

Изготовитель должен определить стандартные условия для приведения к ним измеренных значений объема газа.

3.20.2. МДП для устройства преобразования объема газа (без учета погрешности счетчика газа):

0,5 % при температуре окружающего воздуха 20 °С ±3 °С, влажности 60 % ±15 %, и при номинальных значениях источника питания,

0,7 % для устройств преобразования (корректоров) с встроенным преобразователем температуры для приведения объемов газа, измеренных при рабочих условиях, к нормальным условиям.

3.21. Электронное преобразующее устройство (корректор) должно обнаруживать состояние, когда оно работает вне рабочего диапазона, установленного изготовителем для параметров, влияющих на точность измерений. В этом случае корректор должен останавливать интегрирование преобразованной величины и оно может суммировать отдельно преобразованную величину для периода времени, когда оно работало вне пределов рабочего диапазона.

3.22. Корректор должен иметь возможность отображать все требуемые данные измерений без дополнительного оборудования.

4. Теплосчетчик должен обеспечивать защиту от несанкционированного вмешательства и исключать возможность обнуления ранее полученных результатов измерений и накопленной измерительной информации.

4.1. Характеристики теплосчетчиков:

4.1.1. Пределы температурного диапазона.

Верхний предел температурного диапазона Θмакс.. - максимальная температура теплоносителя, при которой теплосчетчик должен функционировать без превышения максимально допускаемых погрешностей.

Нижний предел температурного диапазона Θмин. - минимальная температура теплоносителя, при которой теплосчетчик должен функционировать без превышения максимально допускаемых погрешностей.

4.1.2. Пределы разности температуры.

Разность температур ∆Θ - абсолютное значение разности температур теплоносителя в прямом и обратном потоках системы теплоснабжения.

Верхний предел разности температур ∆Θмакс. - максимальное значение разности температур, при котором теплосчетчик должен функционировать без превышения максимально допускаемых погрешностей при верхнем пределе тепловой мощности.

Нижний предел разности температур ∆Θмин. - минимальное значение разности температур, выше которого теплосчетчик должен функционировать без превышения максимально допускаемых погрешностей.

4.1.3. Пределы значений расхода.

Верхний предел расхода qs - максимальное значение расхода, при котором теплосчетчик должен функционировать в течение коротких промежутков времени (< 1 ч в день, < 200 ч в год) без превышения максимально допускаемых погрешностей.

Постоянное значение расхода qp - максимальное значение расхода, при котором теплосчетчик должен непрерывно функционировать без превышения максимально допускаемых погрешностей.

Нижний предел расхода qi - минимальное значение расхода, выше которого теплосчетчик должен функционировать без превышения максимально допускаемых погрешностей.

4.1.4. Предел тепловой мощности.

Верхний предел тепловой мощности - максимальная мощность, при которой теплосчетчик должен функционировать без превышения максимально допускаемых погрешностей.

4.2. Значения нормированных рабочих условий применения:

Теплосчетчик должен находиться в пределах температурного диапазона, разности температур, тепловой мощности и значений расхода (qs и qi).

Если на измерение количества тепловой энергии влияет давление теплоносителя, то давление должно рассматриваться как влияющая величина.

4.2.1. Давление.

Максимально допустимое рабочее давление; PS.

Максимальное положительное избыточное давление, которое теплосчетчик постоянно выдерживает при верхнем пределе температурного диапазона, выраженное в МПа.

Номинальное давление; PN.

Номинальное давление (PN):	условное давление в виде числа, выбранного из нормированного ряда давлений.

4.2.2. Разность температур.

Отношение верхнего предела разности температур к нижнему пределу должно быть не менее 10. Нижний предел должен быть установлен поставщиком из ряда 1, 2, 3, 5 или 10 К. Предпочтительное значение нижнего предела для теплосчетчиков –

3 К.

4.2.3. Значение расхода.

Отношение постоянного значения расхода к нижнему пределу расхода (qp/qi) должно выбираться из ряда 10, 25, 50, 100, 150, 200 или 250.

4.3. Для теплосчетчиков установлены следующие классы точности: 1, 2, 3.

4.4. Относительная максимально допускаемая погрешность измерений для датчика расхода, выраженная в процентах, для классов точности:

класс 1: Ef = (1 + 0,01 qp /q), но не более, чем ±3,5 %;

класс 2: Ef = (2 + 0,02 qp /q), но не более, чем ±3,5 %;

класс 3: Ef = (3 + 0,05 qp /q), но не более, чем ±3,5 %.

Для датчиков расхода классов 2 и 3 максимальное значение погрешности не более ±5 %.

4.5. Относительная максимальная допускаемая погрешность измерений пары датчиков температуры, выраженная в процентах:

Et = (0,5 + 3 ∆Θмин./Δθ).

4.6. Относительная максимальная допускаемая погрешность вычислителя, выраженная в процентах:

Ec = (0,5 + ∆Θмин./Δθ).

4.7. Значение критического изменения при замене составных частей теплосчетчика равно соответствующему абсолютному значению максимально допускаемой погрешности измерений, применимой к этой составной части.

4.8. Максимально допускаемая относительная погрешность единого теплосчетчика, выраженная в процентах, для каждого из классов точности это арифметическая сумма максимально допускаемых погрешностей составных элементов: Е= Ef + Еt +Еc

Значения погрешностей не должны превышать:

Класс 1: Е = ±(2+4∆Θмин./ ∆Θ+0,01 qp/q);

Класс 2: Е = ±(3+4∆Θмин./ ∆Θ+0,02 qp/q);

Класс 3: Е = ±(4+4∆Θмин./ ∆Θ+0,05 qp/q)

4.9. Теплосчетчик должен быть устойчивым к воздействию статических магнитных полей и электромагнитных полей на частоте напряжения питания.

4.10. Счетчики должны удовлетворять требованиям при воздействии электромагнитных помех, чтобы изменение результата измерений не превышало установленного п. 4.12 критического (наибольшего допускаемого) значения изменения результата измерений.

4.11. После воздействия электромагнитных помех теплосчетчик должен:

– обеспечивать восстановление (сохранение) всей измерительной информации, имевшейся непосредственно перед воздействием помех;

– сохранять все измерительные функции;

– восстанавливать свою работу с погрешностью не большей максимально допускаемой погрешности.

4.12. Критическое (наибольшее допускаемое) значение изменения результата измерений для теплосчетчика единой законченной конструкции равно абсолютному значению максимальной допускаемой погрешности, данного теплосчетчика 
(п. 4.4-4.8).

5. Счетчик электрической энергии может быть изготовлен для непосредственного включения в сеть, трансформаторного включения, а также универсального включения.

Счетчик электрической энергии должен иметь возможность эксплуатироваться автономно и/или в составе системы учета с автоматизированным сбором данных.

Счетчик электрической энергии должен быть работоспособным при его установке в любом положении, указанном изготовителем в эксплуатационных документах.

Счетчик электрической энергии должен обеспечивать возможность считывания данных в условиях эксплуатации.

Счетчик электрической энергии как правило должен иметь возможность ведения архива событий (журнал событий):

•	Выхода за пределы параметров электрической сети;

•	Пропадания фазных напряжений;

•	Вскрытия крыши счетчика;

•	Последнего программирования;

•	Коррекции времени.

Для обеспечения защиты счетчика электрической энергии от несанкционированного вмешательства и обнуления ранее полученных результатов измерений и накопленной измерительной информации:

•	должен быть предусмотрен контроль правильности подключения измерительных цепей (фаз) к счетчику;

•	защита от искажения данных;

•	защита от искажения данных путем воздействия электромагнитных полей;

•	защита от неправильного подключения, а также шунтирования токовых цепей;

•	защита от несанкционированного доступа к измерительным цепям.

5.1. Характеристики счетчиков электрической энергии:

I - электрический ток, протекающий через счетчик электрической энергии;

In - (номинальный ток) – значение тока, являющееся исходным для установления требований к счетчику электрической энергии, работающего от трансформатора;

Ist – (стартовый ток) - наименьшее значение тока, при котором начинается непрерывная регистрация показаний;

Imin – (минимальный ток) – наименьшее значение тока, при котором счетчик электрической энергии удовлетворяет требованиям точности, установленным в настоящем документе (многофазные счетчики электрической энергии со сбалансированной нагрузкой);

Ib – (базовый ток) – значение тока, являющееся исходным для установления требований к счетчику электрической энергии с непосредственным включением;

Imax – (максимальный ток) - наибольшее значение тока, при котором счетчик электрической энергии удовлетворяет требованиям точности, установленным в настоящем документе;

U - электрическое напряжение, подаваемое на счетчик электрической энергии;

Un – (номинальное напряжение) – значение напряжения, являющееся исходным для установления требований к счетчику электрической энергии;

f - частота напряжения, подаваемого на счетчик электрической энергии;

fn – (номинальная частота) – значение частоты, являющееся исходным для установления требований к счетчику электрической энергии;

А, В, С — буквенный индекс, соответствующий пределу допускаемой погрешности.

Для буквенных индексов А, В, С соответствуют:

- для А класс точности 2;

- для В класс точности 1;

- для С класс точности 0,5S.

Измеренная счетчиком электрической энергии электрическая энергия представляется (отображается) в киловатт-часах или мегаватт-часах.

Показатели точности.

Счетчик электрической энергии должен обеспечивать измерение в пределах допускаемой погрешности.

Для класса А предел основной допускаемой погрешности, выраженный в процентах, для всех значений диапазона измерений при коэффициенте мощности, равном единице (в т.ч. в случае многофазных счетчиков при симметричных нагрузках), при испытании счетчика в нормальных условиях (включая допускаемые отклонения от номинальных значений), составляет не более ±2 %.

Для класса В предел основной допускаемой погрешности, выраженный в процентах, для всех значений диапазона измерений при коэффициенте мощности, равном единице (в т.ч. в случае многофазных счетчиков при симметричных нагрузках), при испытании счетчика в нормальных условиях (включая допускаемые отклонения от номинальных значений), составляет не более ±1 %.

Для класса С - предел основной допускаемой погрешности, выраженный в процентах, для всех значений диапазона измерений при коэффициенте мощности, равном единице (в т.ч. в случае многофазных счетчиков при симметричных нагрузках), при испытании счетчика в нормальных условиях (включая допускаемые отклонения от номинальных значений), составляет не более ±0,5 %.

5.2. При отсутствии питания, измеренные величины и зафиксированные параметры должны оставаться доступным для считывания в течение не менее 12 месяцев, а для визуального считывания в течение не менее 4 месяцев.

Устройство отображения информации счетчика электрической энергии должно отображать:

•	измеренные значения по каждому заданному интервалу времени (тарифу) с нарастающим итогом и по сумме интервалов времени (тарифов);

•	измеренные значения текущего интервала времени (тариф).

Технические решения, реализованные в конструкции счетчика электрической энергии, должны обеспечить возможность контроля и управления нагрузкой.

Штатный источник питания счетчика должен иметь срок службы не менее срока службы данного типа счетчика.

Для выбранных значений тока, счетчик электрической энергии должен отвечать требованиям, представленным в таблице 3.

Таблица 3

|  | Класс А | Класс B | Класс С |
| --- | --- | --- | --- |
| для счетчиков с непосредственным включением |  |  |  |
| Ist | ≤ 0,005·Ib | ≤ 0,004·Ib | ≤ 0,004·Ib |
| Imin | ≤ 0,05·Ib | ≤ 0,05·Ib | ≤ 0,03·Ib |
| Imax | ≥ 5·Ib | ≥ 5·Ib | ≥ 5·Ib |
| для счетчиков, включаемых через трансформатор |  |  |  |
| Ist | ≤ 0,003·In | ≤ 0,002·In | ≤ 0,001·In |
| Imin | ≤ 0,02·In | ≤ 0,01·In(1) | ≤ 0,01·In |
| Imax | ≥ 1,2·In | ≥ 1,2·In | ≥ 1,2·In |

Если счетчик электрической энергии работает в режиме изменяемой токовой нагрузки, погрешности измерений в процентах не должны превышать пределов, указанных в таблице 4.

Таблица 4

|  | Рабочие температуры |  |  | Рабочие температуры |  |  | Рабочие температуры |  |  | Рабочие температуры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | +5 °С...+30 °С |  |  | -10 °С...+5 °С или +30 °С...+40 °С |  |  | -25 °С...-10 °С или +40 °С...+55 °С |  |  | -40 °С...-25 °С или +55 °С...+70 °С |  |  |
| Класс | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С |
| Однофазный счетчик; многофазный счетчик с симметричными нагрузками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imin ≤ I < 0,1Ib Imin ≤ I < 0,05In | 3,5 | 2 | 1 | 5 | 2,5 | 1,3 | 7 | 3,5 | 1,7 | 9 | 4 | 2 |
| 0,1lb ≤ l ≤ Imax 0,05ln ≤ I ≤ Imax | 3,5 | 2 | 0,7 | 4,5 | 2,5 | 1 | 7 | 3,5 | 1,3 | 9 | 4 | 1,5 |
| Многофазный счетчик с однофазной нагрузкой при симметрии многофазных напряжений, приложенным к цепям напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,1lb ≤ l ≤ Imax 0,05ln ≤ l ≤ Imax | 4 | 2,5 | 1 | 5 | 3 | 1,3 | 7 | 4 | 1,7 | 9 | 4,5 | 2 |

5.3. Счетчик электрической энергии должен соответствовать требованиям электромагнитной совместимости.

Если имеется высокий риск воздействия молнии или электрическая сеть часто подвержена перегрузкам, то счетчик электрической энергии должен иметь защиту, обеспечивающую сохранение его нормируемых метрологических характеристик.

5.4. Влияние помех, воздействующих продолжительное время, указаны в таблице 5.

Таблица 5

| Вид помехи | Критические значения изменений для помех, воздействующих продолжительное время |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Класс А | Класс В | Класс С |
| Реверсированная последовательность фаз | 1,5 % | 1,5 % | 0,3 % |
| Разница напряжений (только для многофазных счетчиков электрической энергии) | 4 % | 2 % | 1 % |
| Гармонические составляющие в токовых цепях(1) | 1 % | 0,8 % | 0,5 % |
| Постоянный ток и гармоники в токовой цепи(1) | 6 % | 3 % | 1,5 % |
| Быстропротекающие переходные процессы | 6 % | 4 % | 2 % |
| Магнитные поля; ВЧ (излучаемое РЧ) электромагнитное поле; помехи, наводимые радиочастотными полями, невосприимчивость к электромагнитным волнам | 3 % | 2 % | 1 % |

5.5. Для полного отображения энергии дисплей счетчика электрической энергии должен иметь достаточное число разрядов цифр, чтобы показания счетчика электрической энергии не вернулись к его первоначальному значению, после того, как счетчик электрической энергии проработал 9000 часов при полной нагрузке. Счетчик электрической энергии не должен допускать самопроизвольного сброса данных во время эксплуатации.

6.  Приборы учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии должны сохранять свои характеристики в течение установленного изготовителем срока службы:

для приборов учета электрической энергии срок службы должен составлять не менее 15 лет; для приборов учета воды, газа, тепловой энергии срок службы должен составлять не менее 10 лет.

7. Приборы учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии подлежат первичной, периодической, внеочередной и другим, установленным законодательством государств-членов Таможенного союза, видам поверок.

8. Перечень нормируемых метрологических характеристик и способы их выражения устанавливает изготовитель при проектировании средства измерений с учетом требований настоящего Технического регламента.

9. Метрологические характеристики приборов учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии не должны изменяться при присоединении к ним других устройств, при воздействии на них других устройств дистанционно, если присоединение или воздействие не запрещено эксплуатационной документацией.

10. Значения метрологических характеристик приборов учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии должны быть представлены в эксплуатационной и технической документации, в документах об утверждении типа и о поверке.

11. Интервалы между поверками приборов учета не должны быть менее:

- для счетчиков воды – 8 лет;

- для теплосчетчиков – 4 года;

- для счетчиков электрической энергии – 10 лет.

12. Технические решения, реализованные в конструкции приборов учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии, должны обеспечить:

1) допустимую погрешность измерений в установленных режимах и условиях эксплуатации;

2) отображение результатов измерений, контроль работоспособности, а также подключение внешних систем автоматизированного сбора данных, в том числе индивидуальных и (или) коллективных средств регистрации и отображения информации о потреблении энергетических ресурсов и (или) воды;

3) видимую индикацию функционирования;

4) сохранение характеристик в пределах установленных норм после замены сменяемых элементов.

6) сохранение метрологических характеристик в течение срока службы.

13. Для достижения целей энергетической эффективности и ресурсосбережения изготовители систем и приборов учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии должны выбирать такие технические решения, применение которых позволяет использовать меньшее количество энергии, расходуемой для реализации функционального назначения изделий без ущерба результату их использования, предусмотренного функциональным назначением.

14. В комплект поставки средств измерений должны входить:

1) изделие в составе, определенном описанием типа к сертификату или свидетельству об утверждения типа на средство измерений. Дополнительная комплектация оговаривается в договоре поставки;

2) руководство по эксплуатации (паспорт на изделие) и руководство по монтажу (если не включено в руководство по эксплуатации) в объеме, достаточном для правильной установки, эксплуатации и обслуживания.

Эксплутационная документация по использованию приборов учета в системах учета с автоматизрованым сбором данных о потреблении энергетических ресурсов и (или) воды должна включать: описание порядка подключения внешних автоматизированных систем сбора данных к приборам учета, описание порядка извлечения данных измерений, текущих, архивных (при наличии) и мгновенных (при наличии) значений, а также по запросу предоставляются алгоритмы чтения журнала событий (при наличии).

Статья 5. Требования к системам и приборам учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии с автоматизированным сбором данных

1. Системы и приборы учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии с автоматизированным сбором данных могут осуществлять учет одного или нескольких энергетических ресурсов и (или) воды; при этом обеспечивают сбор, в том числе автоматическое хранение, обработку, контроль полноты и объема собранной информации и предоставление данных со всех обслуживаемых счетчиков.

2. Программно-технические средства систем и приборов учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии с автоматизированным сбором данных должны обеспечивать раскрытие информации, полученной в результате сбора, анализа и систематизациии данных, в соответстви с нормативно-правовыми актами Государств Таможенного союза, в котором функционирует эта система.

3. Программно-технические средства систем и приборов учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии с автоматизированным сбором данных должны обеспечивать защиту от несанкционированного вмешательства и доступа к полученным результатам измерений и накопленной измерительной информации, персональных и других данных, в соответствии с нормативно-правовыми актами Государства Таможенного союза, в котором функционирует эта система.

4. Програмнно-технические средства систем и приборов учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии с автоматизированным сбором данных должны обеспечивать хранение информации в базе данных с периодическим резервированием на внешних носителях информации в соответствии с нормативно-правовыми актами Государства Таможенного союза, в котором функционирует эти системы и приборы учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии.

5. В случае наличия в системах и приборах учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии с автоматизированным сбором данных функций управления (ограничения, отключения) потреблением энергетических ресурсов и (или) воды программно-технические средства автоматизированных систем должны обеспечивать защиту от несанкционированного доступа к этим функциям и контроль осуществления этих функций на программном и аппаратном уровнях.

Статья 6. Требования к технической документации

1. Эксплуатационная и проектная документация разрабатывается изготовителем в порядке и в составе, определенными межгосударственными стандартами.

2. Сведения в эксплуатационной документации, поставляемой с системами и приборами учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии, должны быть достаточными для обеспечения правильной и безопасной его эксплуатации в течение срока службы.

3. Поставляемый с системами и приборами учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии комплект технической документации должен включать:

- доказательную и разрешительную документацию, позволяющую проводить мероприятия оценки и подтверждения соответствия и (или) ознакомится с их результатами;

- проектную документацию в составе, определенном изготовителем, соответствующую установленным требованиям, и объясняющую методы оценки соответствия данным требованиям;

- эксплуатационную документацию, содержащую следующую информацию:

1) наименование страны-изготовителя и предприятия-изготовителя;

2) основное назначение, сведения об основных технических данных и потребительских свойствах изделия;

3) правила и условия эффективного и безопасного использования, хранения, транспортирования и утилизации изделия;

4) срок службы и сведения о необходимых действиях потребителя по его истечении, а также информация о возможных последствиях при невыполнении указанных действий;

5) гарантии изготовителя (поставщика) (в установленном законодательством порядке);

6) сведения о сертификации (при наличии);

7) сведения о приемке;

8) юридический адрес изготовителя (поставщика) и (или) продавца.

4. Техническая документация на системы и приборы учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии должна содержать:

- предельные значения влияющих величин, характеризующих климатические и механические воздействия в рабочих условиях эксплуатации и предельных условиях транспортирования и хранения, параметры электропитания;

- требования к монтажу, наладке, эксплуатации, ремонту, хранению, перевозке и утилизации;

- правила применения по назначению и работу систем и приборов учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии и требования к конструкции систем и приборов учета;

- оценку и подтверждение соответствия требованиям настоящего Технического регламента.

5. Руководство по эксплуатации должно содержать:

- наименование и номер документа, требованиям  которого должны соответствовать системы и приборы учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии;

- описание работы, основные параметры и характеристики (свойства);

- правила и условия эффективного и безопасного использования, технического обслуживания , ремонта, хранения, транспортирования и утилизации;

- указания по мерам безопасности;

- раздел методики (методов) измерений для выполнения прямых измерений;

- срок службы и сведения о необходимых действиях  потребителя по его истечении и также о возможных последствиях при невыполнении указанных действий;

- гарантии изготовителя (поставщика);

- сведения об оценке соответствия (при наличии);

- сведения о приемке;

- сведения о первичной поверке;

- интервал между поверками.

6. Доказательная документация комплектуется заявителем и должна содержать следующие документы:

- перечень нормативных документов, применяемых при изготовлении и (или) испытаниях, а также при эксплуатации систем и приборов учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии;

- результаты регулировок (при наличии), экспертиз;

- результаты испытаний, если необходимо, продемонстрировать соответствие систем и приборов учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии обязательным требованиям в заявленных условиях работы при установленных воздействиях окружающей среды;

- документы о соответствии требованиям безопасности, об утверждении типа систем и приборов учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии, о поверке.

Статья 7. Требования к маркировке и упаковке

1. Маркировка систем и приборов учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии, информирующая о конструктивных особенностях или условиях обращения на рынке, должна соответствовать требованиям технических регламентов Таможенного союза, ЕврАзЭС и технической документации изготовителя на средства измерений.

2. Упаковка систем приборов учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии должна соответствовать техническим регламентам Таможенного союза, ЕврАзЭС и следующим требованиям:

- обеспечивать защиту от климатических и механических повреждений при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении;

- на ящиках с грузом массой от 20 до 100 кг, предназначенных для погрузки вручную, должны быть приспособления для захвата. К днищу ящиков, предназначенных для механизированной погрузки, должны быть прикреплены внешние полозья;

- упаковка и приборов учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии, транспортируемых в районы с особыми климатическими условиями, должна обеспечить сохранность средств измерений с учетом  влияния воздействующих факторов внешней среды.

Статья 8. Требования к системам и приборам учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии при обращении на рынке и вводе в эксплуатацию

1. Запрещается выпуск в обращение систем и приборов учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии, не соответствующих требованиям настоящего Технического регламента, законодательства в области обеспечения единства измерений государств-членов Таможенного союза и эксплуатационной документации.

2. При вводе в эксплуатацию систем и приборов учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии должно быть обеспечено выполнение требований настоящего Технического регламента, требований технических регламентов Таможенного союза, ЕврАзЭС и действующих в соответствующей области технических нормативных правовых актов государств-членов Таможенного союза.

3. Органы государств – членов Таможенного союза вправе устанавливать дополнительные метрологические требования к систем и приборам учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии, не противоречащие установленным в техническом регламенте, с учетом следующих условий:

- для обеспечения специфических применений;

- для обеспечения более высокой точности, если потребитель (приобретатель) делает такой выбор.

Статья 9. Обеспечение соответствия требованиям технического регламента

1. Соответствие систем и приборов учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии настоящему техническому регламенту Таможенного союза обеспечивается выполнением его требований включая выполнение требований стандартов, включенных в Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза.

2. Методы исследований (испытаний) и измерений систем и приборов учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии устанавливаются в стандартах, включенных в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза и осуществления оценки и подтверждения соответствия продукции.

Статья 10. Оценка и подтверждение соответствия

1. Оценка и подтверждение соответствия систем и приборов учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии, выпускаемых в обращение на территории Таможенного союза, требованиям настоящего Технического регламента должна осуществляться в формах:

-  оценки соответствия - утверждение типа систем и приборов учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии (метрологической аттестации);

- подтверждения соответствия – первичная, периодическая, внеочередная поверка приборов учета и иная поверка, установленная законодательством государств-членов Таможенного союза;;

- государственного метрологического надзора (контроля).

2. Системы и приборы учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии с автоматизированным сбором данных подвергают испытаниям в целях утверждения типа. Составные части таких систем могут быть представлены изготовителем для испытаний в целях утверждения типа.

3. Испытания в целях утверждения типа проводят испытательные лаборатории (центры), включенные в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза:

- средств измерений, изготавливаемых на территории государств-членов Таможенного союза - независимо от места расположения испытательной лаборатории (центра);

- средств измерений, изготавливаемых на территории государств, не являющихся членами Таможенного союза – только испытательные лаборатории (центры), расположенные на территории государства-члена Таможенного союза, где предполагается их применение по назначению.

4. Документы об утверждении типа средств измерений признаются на всей территории Таможенного союза при выполнении следующих условий, указанных в Соглашении Таможенного союза о признании результатов работ в области обеспечения единства измерений:

- программы испытаний в целях утверждения типа разработаны в соответствии с международными и региональными документами по стандартизации и метрологии, а в случае их отсутствия – в соответствии с национальными (государственными) документами по стандартизации, содержащими правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов средств измерений;

- имеется в наличии методика поверки/калибровки, соответствие которой требованиям настоящего Технического регламента подтверждено в ходе испытаний в целях утверждения типа.

5. Материалы испытаний в целях утверждения типа средств измерений, проведенных на территории Таможенного союза, заявитель предъявляет национальному органу по метрологии, уполномоченному на выдачу документа об утверждении типа, расположенному в местах реализации или применения средств измерений.

6. Системы и приборы учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии по п.3 настоящей статьи, прошедшие в порядке, установленном законодательством государств – членов Таможенного союза, процедуру утверждения типа с положительным результатом, регистрируются национальным органом по меторологии, уполномоченным на выдачу документа об утверждении типа в национальном реестре средств измерений утвержденных типов, к информации которого обеспечен свободный доступ всех заинтересованных. На данные средства выдается документ об утверждении типа.

7. Первичная, периодическая и внеочередная поверка и калибровка приборов учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии, аттестация методик (методов) измерений осуществляется в порядке, установленном законодательством государств-членов Таможенного союза, на территории которых или производятся, и/или применяются системы и приборы учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии.

8. Положения настоящей статьи распространяются на оценку и подтверждение соответствия составных частей систем и приборов учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии, если эти составные части выпускаются по отдельной документации и выполняют измерительную функцию. Если эти составные части продаются отдельно, то оценка их соответствия должна осуществляться независимо от самих систем и приборов учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии.

9. При оценке соответствия орган, осуществляющий работы по оценке и подтверждению соответствия, обязан:

- проводить процедуры оценки и подтверждения соответствия в порядке, установленным законодательством государств-членов Таможенного союза;

- информировать изготовителя относительно отрицательных решений в отношении подвергнутых оценке и подтверждению соответствия образцов, а также о предусмотренных законодательством государств-членов Таможенного союза мерах по исправлению положения.

Статья 11. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза

1. Системы и приборы учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также их составные части, соответствующие требованиям настоящего Технического регламента и прошедшие оценку и подтверждение соответствия, маркируются единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза.

2. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза осуществляется перед выпуском систем и приборов учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии в обращение на рынке.

3. Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза наносится изготовителем на каждую единицу продукции любым способом, обеспечивающим четкое и ясное изображение в течение всего срока службы измерительных систем и приборов учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также приводится в прилагаемых к ним эксплуатационных документах.

Статья 12. Государственный метрологический надзор (контроль)

1. При обнаружении систем и приборов учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии, не соответствующих требованиям настоящего Технического регламента или подлежащих оценке и подтверждению соответствия установленным к ним обязательным требованиям и поступающим или находящимся в обращении без документа об оценке и подтверждении соответствия, и/или без маркировки единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза, органы, уполномоченные для осуществления государственного метрологического надзора (контроля), принимают меры по недопущению выпуска данной продукции в обращение, по изъятию ее из обращения в порядке, установленном законодательством государств – членов Таможенного союза, а также по информированию об этом других государств-членов Таможенного союза.

Статья 13. Защитительная оговорка

1. Государства-члены Таможенного союза обязаны предпринять все меры для ограничения, запрета выпуска в обращение систем и приборов учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии на единой таможенной территории Таможенного союза, а также изъятия с рынка измерительных систем и приборов учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии, не соответствующих требованиям настоящего технического регламента Таможенного союза.